附件三：

手术室射线防护产品报价单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 手术室射线防护产品采购项目清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 技术说明 |
| 1 | 电动防护铅门 | 套 | 2 |  |  | 门洞（1500*2100）内部为30*30*2mm镀锌全钢骨架，应用99.99%纯铅板制作，饰面采用1.0mm厚304#不锈钢，四周均采用304#不锈钢收边，此铅门具有防撞、防腐蚀、坚固耐用等特点，美观大方。大门尺寸：1800mm*2200mm |
| 2 | 防护平开铅门 | 套 | 2 |  |  | 门洞（900*2100）内部为30*30*2mm镀锌全钢骨架，应用99.99%纯铅板制作，饰面采用1.0mm厚304#不锈钢，四周均采用304#不锈钢收边，此铅门具有防撞、防腐蚀、坚固耐用等特点，美观大方。小门尺寸：2100mm*900mm |
| 3 | 红外电动门控系统 | 套 | 2 |  |  | 脚动开关。 |
| 4 | 器械柜防护装置 | 套 | 8 |  |  | 每间手术室有四个器械柜需防护罩。 |
| 5 | 电动门安装钢架 | 套 | 2 |  |  | 原手术室门安装在洁净板上，现改为铅门重量300多KG，不能承受铅门的重量，必须采用50*50加厚型矩管焊接成“H”，用膨胀固定在上下楼面。 |
| 6 | 手动平开门安装钢架 | 套 | 2 |  |  | 原手术室电动门安装在洁净板上，现改为铅门重量90多KG，不能承受铅门的重量，必须采用50*50加厚型矩管焊接成“H”，用膨胀固定在上下楼面。 |
| 7 | 医用2mm厚铅板 | ㎡ | 209.60 |  |  | 在手术室的钢板后面的矩管上加挂2mm厚的医用铅板，到楼顶面。(含原钢架加高1100mm) |
| 8 | 门灯连锁系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计 | 0.00 |  |
|  | 项目总价大写：X拾X万X仟X佰X拾X元整。 |
|  | 说明：包含运费、安装施工的所有含税费用。 |
|  | 项目实施预估总计时间： 天（因手术室特殊原因，项目须在非手术时间进行实施） |